Załącznik nr 5
Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i utrzymanie systemu monitoringu temperatur przez okres 48 miesięcy.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1. Uruchomienie systemu monitoringu temperatur zgodnie z wymaganiami GMP i GAMP.
  2. Dostawa urządzeń pomiarowych wraz z czujnikami.
  3. Dostawa osprzętu instalacyjnego i montażowego.
  4. Montaż elementów układu we wskazanych urządzeniach.
  5. Monitoring oparty na technologii bezprzewodowej.
  6. Walidacja i kalibracja wstępna czujników.
  7. Uruchomienie systemu monitoringu.
  8. Wykonanie walidacji wstępnej.
  9. Dostarczenie wymaganej dokumentacji.
  10. Przeszkolenie pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.
  11. Pomoc techniczna.
  12. Wykonawca musi dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się warunkami montażu.
  13. Gwarancja na 24 miesięcy.
  14. Utrzymanie systemu przez 48 miesięcy w tym:
    1. Utrzymanie serwera.
    2. Redundancja serwera.
    3. Kopie zapasowe danych.
    4. Utrzymanie systemu monitoringu.
    5. Rozwój systemu.
    6. Serwis pogwarancyjny.
    7. Możliwość przedłużenia utrzymania systemy na kolejne lata.

1. Wymaganie dotyczące systemu monitoringu temperatur:
  1. Dostarczenie i instalacje czujników według wykazu urządzeń do podłączenia do monitoringu temperatur
  2. System musi umożliwiać podgląd temperatur poprzez sieć WEB 24h/7dni.
  3. Możliwość logowania kilku pracowników jednocześnie swoim indywidualnym loginem i hasłem.
  4. Prezentacja aktualnej temperatury w sposób graficzny oraz na wykresie graficznym historii zmian temperatur.
  5. System pracujący na bezpiecznych serwerach wirtualnych.
  6. System monitoringu w języku polski.
  7. W celu udokumentowania doświadczenia zamawiający wymaga przedłożenia listów referencyjnych z dwóch jednostek służby krwi.
  8. Dostęp do danych historycznych przez okres, co najmniej 4 lat.
  9. Możliwość generowania raportu alarmów w formatach pdf i xls.
  10. Możliwość sporządzania raportu z wykresem zmian temperatur w wybranym okresie.
  11. Możliwość monitorowania w jednym oknie wszystkich urządzeń również tych które znajdują się w oddziałach lub na ekipach wyjazdowych.
  12. Gwarancja poprawnego funkcjonowania systemu w całym okresie umowy.
  13. Możliwość rozbudowy o kolejne czujniki w urządzeniach stacjonarnych oraz przenośnych.
  14. Wykonawca musi przygotować następujące dokumenty:
    1. Plany i raporty kwalifikacji instalacyjnej.
    2. Plan konfiguracji.
    3. Plany i raporty kwalifikacji operacyjnej.
    4. Plany tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania systemu po awarii.
    5. Instrukcję kalibracji torów pomiarowych i certyfikaty kalibracji producenta czujników.

1. Wymaganie dotyczące czujników temperatury i wilgotności:
  1. Czujnik mokry:
    1. Typu PT1000 lub równoważny w obudowie ze stali kwasoodpornej z roztworem glikolu i uchwytami mocującymi lub równoważne.
    2. Zakres pomiarowy -50°C….+50°C, dokładność 0,1°C.
    3. Obudowa: IP65 ABS ,stal nierdzewna lub równoważna.
  2. Czujnik mokry:
    1. Typu PT1000 lub równoważny w obudowie ze stali kwasoodpornej z roztworem glikolu i uchwytami mocującymi lub równoważne.
    2. Zakres pomiarowy -100°C….+50°C, dokładność 0,1°C.
    3. Obudowa: IP65 ABS ,stal nierdzewna lub równoważna.
  3. Czujnik suchy:
    1. PT100 lub równoważny, do pomiaru temperatury otoczenia,
zakres pomiarowy -50°C….+50°C, dokładność 0,1°C
    1. Czujnik do pomiaru wilgotności w pomieszczeniu, zakres pomiarowy od 0-100%RH, dokładność 3%RH
  2. Czujnik suchy
    1. PT100 lub równoważny, do pomiaru temperatury otoczenia,
zakres pomiarowy -100°C….+50°C, dokładność 0,1°C
    1. Czujnik do pomiaru wilgotności w pomieszczeniu,
zakres pomiarowy od 0-100%RH, dokładność 3%RH
  1. Wszystkie czujniki muszą mieć możliwość kalibracji programowo, z poziomu oprogramowania nadrzędnego. Kalibracja powinna być rejestrowana w systemie.

Wykaz urządzeń do podłączenia do monitoringu temperatur

Rodzaj urządzenia	Liczba Sztuk	Typ Czujnika	Czujnik Mokry [szt.]	Czujnik Suchy [szt.]	Czujnik Wilgotności	Zakres pomiarowy czujników
Chłodziarka	14	Temp [°C]	1	1	0	50°C do -50°C
Chłodziarko-zamrażarka	1	Temp [°C]	2	2	0	50°C do -50°C
Zamrażarka	40	Temp [°C]	1	1	0	50°C do -50°C
Zamrażarka do płytek Revco	1	Temp [°C]	1	1	0	50°C do -100°C
Cieplarka	1	Temp [°C]	0	2	0	50°C do 30°C
Inkubator	1	Temp [°C]	1	1	0	50°C do -50°C
Mrożnia Duża	1	Temp [°C]	2	2	0	50°C do -50°C
Mrożnia Mała	1	Temp [°C]	1	1	0	50°C do -50°C
Chłodnia	1	Temp [°C]	2	2	0	50°C do -50°C
Serwerownia	1	Temp [°C] / Wilg. [%]	0	1	1	50°C do -50°C 0-100%