OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dzierżawa analizatora hematologicznego 5 DIFF wyprodukowanego nie wcześniej niż przed rokiem 2009 wraz z komputerem i kolorową drukarką oraz dostawa krwi kontrolnej, odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania ok. 50 000 oznaczeń (+20%) w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Dzierżawa analizatora hematologicznego 5 DIFF wyprodukowanego nie wcześniej niż przed rokiem 2009 wraz z komputerem i kolorową drukarką

## Producent: ………………………

Urządzenie typ: …………………

Kraj pochodzenia: ………………

Rok produkcji: ………………….

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczna analiza minimum 24 parametrów oznaczanych bezpośrednio – raportowanych na wyniku (nie wyliczanych z innych parametrów), w tym RBC, PLT, HGB( oznaczenie bezpośrednie metodą bezcyjankową), HCT, WBC (liczba krwinek białych), NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#. | tak |  |
|  | Automatyczny pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie WBC dokonywane przy zastosowaniu technologii cytometrii przepływowej z wykorzystaniem stabilnego światła lasera półprzewodnikowego bez barwienia cytochemicznego. | tak |  |
|  | Możliwość pracy w trybach CBC,CBC+WBC+5DIFF, z oszczędnością odczynników w trybie CBC. | tak |  |
|  | Minimalny zakres liniowości pomiaru parametrów (z pierwszej, jednej analizy, bez rozcieńczania): WBC od 0 – do 400 x 103/ul: PLT od 0 – do 5 x 106/ul, RBC do od 0 - do 8, 5 x 106/ul | tak |  |
|  | Objętość próbki aspirowanej do wykonania analizy - nie więcej niż 20 µl. Możliwość wykonania oznaczenia z krwi kapilarnej – także z protokołem wstępnego rozcieńczania poza aparatem. | tak |  |
|  | Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania pełnej morfologii w 100% bezcyjankowe (dotyczy w szczególności parametru HGB – hemoglobina). | tak |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych zgodny z ISBT oraz dwustronna transmisja danych do systemu komputerowego Bank Krwi | tak |  |
| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana (podać, opisać) |
|  | Oprogramowanie QC obejmujące system kontroli jakości wg systemu L-J oraz program średniej ruchomej Bulla. Nieodpłatne włączenie analizatora do systemu kontroli jakości wszystkich parametrów typu „on-line”, gdzie wyniki kontroli jakości dostępne są w Internecie chwilę po ich wykonaniu z natychmiastową informacją w przypadku błędów. | tak |  |
|  | Parametry krwi kontrolnej Normal, High, Low wczytywane do analizatora za pomocą nośnika elektronicznego (analizator wraz z jednostka sterującą musi być wyposażony w łącze komunikacyjne akceptujące taki nośnik). Kontrola wykonywana 1 x dziennie na trzech poziomach. | tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak dostawa wraz z analizatorem |  |

- Dostawa krwi kontrolnej do kontroli jakości oznaczeń parametrów morfologicznych każdego zakresu pomiarowego – niski, normalny, wysoki w ilości 3 sztuk fiolek 
o pojemności ok. 1 ml. dla każdego poziomu, sukcesywnie w ciągu 36 miesięcy

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | trwałość od daty dostarczenia do zamawiającego - min 3 miesiące | tak |  |
| 2 | trwałość po otworzeniu fiolki – min 14 dni | tak |  |
| 3 | objętość krwi kontrolnej w opakowaniu jednostkowym (fiolka) – ok. 1,5 ml dla każdego poziomu pomiarowego | tak |  |

- Dostawa akcesoriów do czyszczenia i konserwacji analizatora hematologicznego 
5 DIFF w ilości wystarczającej do prawidłowego funkcjonowania w/w aparatu

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana (rodzaj, ilość podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | trwałość od daty dostarczenia do zamawiającego - min 9 miesięcy | tak |  |
| 2 | akcesoria do czyszczenia i konserwacji analizatora hematologicznego 5 DIFF w ilości wystarczającej do prawidłowego funkcjonowania w/w aparatu | wymienić akcesoria, podać ilość oraz wielkość opakowania itp. |  |

- Dostawa odczynników do analizatora na wykonanie 50 000 oznaczeń w ciągu 36 miesięcy

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | trwałość od daty dostarczenia do zamawiającego – min 9 miesięcy | tak |  |
| 2 | karta charakterystyki i certyfikat jakości | tak |  |
| 3 | Odczynniki do morfologii z rozdziałem na 5 diff | tak |  |

- W ramach dostawy / dzierżawy wykonawca zobowiązany jest do:

- Dostawy analizatora wraz z komputerem i kolorową drukarką do wykonywania badań w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy (dostarczenie, instalacja, uruchomienie, szkolenie – wstępne),pakiet odczynników i materiałów zużywalnych potrzebnych do uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia w cenie oferty)

- pierwsza dostawa odczynników (preparaty, krew kontrolna) w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty złożenia zamówienia następne dostawy odbywać się będą sukcesywnie w ilościach i asortymencie zamówionym przez dział laboratoryjny lub administracyjny zamawiającego w terminie wskazanym w ofercie nie dłuższym jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, dostawa  krwi kontrolnej zgodnie z harmonogramem,

- zamówienia będą składane za pośrednictwem faxu lub drogą elektroniczną,

- dostawy odbywać się mają w godzinach od 7:00 do 15:00, a w sytuacjach awaryjnych całą dobę.

- Wymagania dotyczące serwisu

- Bezpłatne przeglądy okresowe analizatora zalecane przez 	producenta- min 1 przegląd konserwacyjny w ciągu roku,

- serwis techniczny autoryzowany przez producenta analizatora – w cenie oferty  należy uwzględnić  naprawy uszkodzeń nie wynikające z winy Zamawiającego (bezpłatny dojazd serwisanta, bezpłatna robocizna a gdy zaistnieje konieczność bezpłatne zaopatrzenie w części zużywalne 	przez Wykonawcę,

- protokoły serwisowe z uwzględnieniem danych wejściowych i wyjściowych,

- możliwość niezwłocznego kontaktu  serwisem należy podać nazwę numer tel/fax pod który będą zgłaszane usterki,

- wskazanie osób kontaktowych wraz z numerami telefonów i pocztą elektroniczną.

- W przypadku 3 krotnej awarii tego samego zespołu następuje wymiana aparatu na nowy.

- Po zakończonej dzierżawie oraz  w przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością RCKiK im . Jana Pawła II w Słupsku.

- Wymagania dotyczące odczynników, preparatów czyszczących i krwi kontrolnej:

- Wszystkie odczynniki płyn czyszczący i krew kontrolna muszą posiadać dokument zgodności z CE lub świadectwa CE – kopie dołączyć do oferty

- odczynniki w pełni bezcjankowe – do oferty należy dołączyć ulotki odczynnikowe potwierdzające wymagany skład chemiczny reagentów i kart charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników, które zawierają substancje niebezpieczne,

- oferowane odczynniki powinny posiadać odpowiednie karty charakterystyki substancji szkodliwych 	(wystawione dla każdego preparatu, odczynnika krwi oddzielnie) dostarczone przy każdej dostawie z numerem seryjnym,

- powinny posiadać wymagane certyfikaty PCE oraz zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oraz certyfikaty jakości,

- przy instalacji analizatora dostarczone będą paszporty techniczne.

- Szkolenia raz w roku (interpretacja wyników QC, obsługa analizatora itp.)

- Przeprowadzenie walidacji procesowej zakończone protokołem zawierający dane wejściowe i dane wyjściowe

- Wymagania dotyczące transmisji danych do systemu komputerowego Bank Krwi

Dwustronna transmisja danych między systemem analizatora a systemem Bank Krwi obejmująca:

1. Zlecenie wykonania badania tworzone automatycznie po zarejestrowaniu dawcy zgodnie z terminarzem badań kwalifikujących dawcę z Banku Krwi do analizatora.

2.Transmisja nazwiska imienia i PESEL dawcy po zeskanowaniu nr donacji w kodzie ISBT z systemu Bank Krwi  do analizatora.

3.transmisja serii, daty ważności oraz nazw odczynników używanych do badań z analizatora do Banku Krwi.

4.Transmisja danych dotyczących nazwy oraz nr seryjnego analizatora do Banku Krwi.

5.Transmisja wyników z analizatora do Banku Krwi zgodnie z numerem donacji ISBT z flagą 27.

podpisy osoby/osób umocowanych

do zaciągania zobowiązań

.............................................